- 陆丰市人民医院麻醉手术室医疗设备采购项目

| - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 等离子双极电切电凝系统 | - 1 |
| - 2 | - 医用输血输液加温器 | - 2 |
| - 3 | - 高性能高频电刀 | - 1 |
| - 4 | - 体位垫 | - 1 |
| - 5 | - 高频电刀 | - 1 |
| - 6 | - 医用臭氧治疗仪 | - 1 |

- 一、等离子双极电切电凝系统

- 等离子双极电切电凝系统一套（含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关），具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。

- ▲（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。

- 30°  4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒：18分钟134°。

- 被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

- 外鞘1支，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

- 内鞘1支，24Fr  可360°旋转。

- 内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

- 闭孔鞘芯1个。

- 冲洗接头一个。

- ▲大环或粗环可选，电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。

- ▲具有等离子双极电切和电凝的手术功能，册证产品名称应明确标称为含等离子双极电切的产品名称。

- ▲额定输出频率 ≥ 350KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W 。

- ▲4.7、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

- ▲4.10、具有可使用大环、粗环及犁形电极的有效手术功能。具有电切镜模式盐水下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。

- ▲5、用于各种内窥镜的检查和手术，CMOS全高清系统，全高清分辨率1920 × 1080像素（16:9），逐行扫描1080P，DVI-D/HDMI、RGB（HD）/YPbPr、S-Video、Composite Video输出，2.5倍数码变焦和冻结功能，具有五种不同类型内窥镜使用模式，摄像头带有可编程控制按钮，摄像头防水等级：IPX7。

- ▲6、输出功率：0-120W，灯泡寿命：50000小时，色温：5500-6000k，亮度 ：≥580000lx，光通量：最大值500 lm，调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)，自动检测和控制温度，显色指数≥90，放置湿度：within 93﹪RH，导光束3M、可高压消毒、高传导性导光束。

- 医用输血输液加温器

- 主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；

- 加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

- ▲温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，最高设定温度不大于41℃；

- 显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm；

- 超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

- 低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

- ▲加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；

- ▲加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；

- ▲需配置内径3.5mm，长度1.4米的常规加热管二条，内径14.5mm，长度1.3米 的ECMO专用加热管一条；

三、高性能高频电刀

- 输出功率≥300W。

- 输出频率≥400KHz。

- CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电。

- ▲具有10种以上工作模式，其中单极电切模式≥4种，单极电凝模式≥3种，双极电凝模式≥3种。

- 纯切性能：1～300W（负载≥500Ω），要求功率连续可调。

- 混切性能：1～250W（负载≥500Ω），要求功率连续可调。

- ▲单极凝性能：1～120W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，最大输出电压≥4800V。

- ▲双极性能：1～150W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调。

- ▲喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调。

- ▲喷凝和强凝工作模式峰值系数≥6.0 。

- ▲三种双极模式，带有双极切割和凝血功能：宏模式进行双极切割或快速凝血时使用。电压较高，比标准和精细模式功率大；标准模式适用于大多数双极应用。保持低电压，以防止出现电火花；精细模式用于高精度和精细控制干燥量时使用。保持低电压，以防止出现电火花。

- ▲双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷。

- ▲具备连接氩气刀功能。

- 四、体位垫

- 产品材质：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，具有良好的组织相容性，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

- 舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。

- ▲产品具有阻燃性、透X射线、绝缘不导电。有良好的耐候性，耐候温度从≥-20℃至≥100℃，使用的湿度条件为： 0%-100%,防水，清洗消毒方便，可用水、消毒湿巾或≤75%酒精消毒。

- 无毒性：产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质），避免引发对术中患者伤害。

- 产品要求配置（单位cm）：全凝胶材质，可满足俯卧位、侧卧位手术使用，俯卧手术中主背板可宽度调节，适用不同体型人群。侧卧位 手术中可通过固定柱调节固定病患。

- 五、高频电刀

- 设备用途:适用于小型、微创手术，如神经、显微、五官、整容、皮肤科等各种精细手术,配以合适附件还可应用于双极内镜手术。

- 双极电凝功率 0-200W，双极切:0-200W，能精准控制输出功率，工作频率高:1.024MHz

- 具有双极切、普凝、精凝和自动精凝四种功能模式，适用各种精细手术

- 具有阻抗自动控制功能，随组织的状态自动调整功率输出，减少碳化和粘连

- 采用≥7寸大屏幕触摸屏，实时显示功率设定、负载阻抗

- 自动精凝模式可预先进行输出设定,增加预设定的目的性和安全性

- 六、医用臭氧治疗仪

- 医用臭氧浓度可调范围为 0-80μg/mL。

- 医用臭氧浓度误差为±4%(10-35℃)。

- 气体流量 1L/min，误差不超过±10%。

- 气体压力 35kPa±10% 。

- 真空负压-60kPa±10% 。

- 湿度 35%~80%，不凝固 。

- 存储与运输温度-10°C 到 55°C 。

- 臭氧取气方式：  a. 图标显示注射取气模式。

- b. 图标显示定压供气模式 。

- c. 图标显示定量供气模式 。

- d. 图标显示定时供气模式 。

- 具有臭氧残余回收净化装置

- 产品需配套氧气减压器使用，以保证臭氧浓度的准确性

- 可使用定时供气模式配套臭氧水化装置制备臭氧水

详细报价表

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 产品内容 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东仁仁招标代理有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东仁仁招标代理有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件